규   격   서

관세분류번호 HS NO.	정부물품 분류번호 (G2B NO.)	품 목 Description	수 량 Q’ty
9011.80.4000	41111725	석면 관찰용 편광 현미경	1 SET
A. 특징 : 1. 견고성과 무결점 광학적 설계 보증 2. 혁식적인 무한 광학계 시스템 3. 고분해력, 고배율 가능하며 탁월한 견고성과 높은 작업 거리에 인체 공학적 설계. 4. 현미경 전용 디지털 CCD 카메라 5. Conoscopic 와 Orthoscopic 동시 가능. B. 시스템 구성 : 1. 주장비 (Main system) 1) 편광현미경 1대 2) 디지털 CCD 카메라 1대 2. 부속장비 (Acc’s) 1) 10X Dispersion Staining Objective 1개 2) 데이터 분석 시스템 1대 C. 상세 규격 : 1. 조명 시스템 1) 퀄러 방식 동등 이상 2) 빛 조절 버튼 기본 장착. 3) 광원 : 14W LED (수명시간 : 50,000) 동등 이상 2. 재물대 1) 회전이 가능한 원형 (3-point centering function.) 동등 이상 2) 회전 각도 : 360°, 1° 단위로 눈금 조정 (잠금장치 내장) 동등 이상 3) 45° click stop function 4) 메카니칼 재물대 포함.

관세분류번호 HS NO.	정부물품 분류번호 (G2B NO.)	품 목 Description	수 량 Q’ty
9011.80.4000	41111725	석면 관찰용 편광 현미경	1 SET
3. 대물렌즈 고정홀 1) 대물렌즈 장착 가능 홀수 : 6홀 동등 이상 2) 필수 부착 요소 : 1/4 wavelength retardation plate, tint plate and various compensators. 4. 초점 장치 1) 상하 이동거리 : 25mm 동등 이상. 2) 미세초점 : 1µm 동등 이하. 3) 초점 고정 장치 및 Tension 조절 장치 장착. 5. 관찰 경통 1) 틸팅삼안, 경사각도 5°~35° 동등 이상 2) 관찰 미간 거리 길이 : 50-76mm 동등 이상 3) 빛 경로 지정 단계 : 3단계 (눈 : 사진) : 100:0/50:50/0:100 동등 이상 4) 아이 포인트 포지션 : - at 5° angle, Height 82mm, front-rear 203mm 동등 이상 - at 5° angle, Height 180mm, front-rear 203mm 동등 이상 6. 대안렌즈 1) 10X Widefield high eyepoint (F.N 22mm) 동등 이상 2) 10X Widefield eyepiece with cross lines(F.N 22mm) 동등 이상 7. 집광기 1) 편광전용 스윙아웃 타입. 2) N.A. 0.9(top-lens in), N.A. 0.18(top-lens out) 동등 이상 3) 조리개 조절 범위 : 2mm ~ 21mm 동등 이상 8. 대물렌즈 1) 4XP NA 0.13 WD 17.0 동등 이상 2) 10XP NA 0.30 WD 10.0 동등 이상 3) 20XP NA 0.50 WD 2.1(sp) 동등 이상 4) 40XP NA 0.75 WD 0.51(sp) 동등 이상 5) 분산염색 대물렌즈 : 10X Dispersion Staining Objective 동등 이상 9. 분광기 1) 360° 다이얼 회전 동등 이상 2) 회전 최소 각도 : 0.1° 동등 이상

관세분류번호 HS NO.	정부물품 분류번호 (G2B NO.)	품 목 Description	수 량 Q’ty
9011.80.4000	41111725	석면 관찰용 편광 현미경	1 SET
10. 편광 장치 1) 버틀러 렌즈 field stop : 3.4mm Diameter(fixed) 동등 이상 11. 디지털 CCD 카메라 1) 이미지 센서 : Color Sony CCD 동등 이상 2) 센서 크기 : 1 inch (14.6mm x 12.8mm) 동등 이상 3) 해상도 (최대) : 9백만 화소 동등 이상 - 3384 × 2708 pixels (5:4), 19.5 frames 동등 이상 - 3840 x 2160 pixels (4K Ultra HD 16:9), 26 frames 동등 이상 - 1920 × 1080 pixels (Full HD 16:9), 26 frames 동등 이상 4) 픽셀 크기 : 3.69 × 3.69 μm 동등 이상 5) Binning : - 2x (monochrome only) 동등 이상 - 4x (monochrome only) 동등 이상 6) A/D 컨버터 (Bit Depth) : 14-bit 동등 이상 7) Exposure Time : From 100 μs to 10 s 동등 이상 8) 라이브 프레임 속도 : - 19.5 fps at 3384 × 2708 pixels (5:4) 동등 이상 - 35 fps at 1688 × 1354 pixels (5:4) 동등 이상 - 57 fps at 840 × 674 pixels (5:4) 동등 이상 - 26 fps at 3840 × 2160 pixels (4K Ultra HD 16:9) 동등 이상 - 26 fps at 1920 × 1080 pixels (Full HD 16:9) 동등 이상 - 44 fps at 1688 x 952 pixels (16:9) 동등 이상 - 61 fps at 840 × 742 pixels (16:9) 동등 이상 9) 데이터 전송 : USB 3.0 동등 이상 10) Color Profiles : real-time color profiles 동등 이상 11) Partial Readout : In software 12) 다양한 영상 획득 및 미리보기 가능 13) 자동 화이트 밸런스 (AWB) 14) 운영체제 : Win10 64bit or Win8 64bit or Win7 64bit 동등 이상 15) 소프트웨어 : ① 레이아웃 : User experience customiziation ② 보기 : * Overlay multiple images * Document groups for side-by-side image comparison * Movie playback * Tile View (multiple images in a single data set shown side by side) * Slice View for orthogonal plane viewing of 3D or time-lapse dat sets

관세분류번호 HS NO.	정부물품 분류번호 (G2B NO.)	품 목 Description	수 량 Q’ty
9011.80.4000	41111725	석면 관찰용 편광 현미경	1 SET
③ 이미지 획득 : * Snap/movie acquisition * Time-lapse at specified interval * Z-stack * Manual assisted panoramic imaging (Manual MIA) * Instantly create EFI image (manual or motorized Z) * Live deblurring * High Dynamic Range Imaging (HDRI) ④ 이미지 처리 : * Geometry/combine/filter processing * Deblurring (No/Nearest Neighbor, Wiener Filter) * Kymograph * 2D deconvolution ⑤ 이미지 분석 : * Region and line measurements * Phase analysis * Interactive measurement * Intensity plot over time/z ⑥ 문서 : Automatically compose MS Word reports ⑦ 이미지 포맷 : * Read and write : VSI(Virtual slide image), JPEG, JPEG2000, TIFF, BMP, AVI, PNG * Read only : GIFF, PSD(Adobe photoshop), TIFF, OIF/OIB, Cell, STK, MRC 12. 데이터 분석 시스템 : i5, RAM 4G, HDD 1T, Win 7(64bit), USB 3.0, LED Monitor 27“ 동등 이상 D. 비 고 : 1. 하자보증기간 : 설치 및 시운전 완료후 1년. 2. 장비 설치 및 교육 : 제조사의 기술 인증을 받은 엔지니어가 실행. 3. 원활한 장비 운영 및 AS를 위해 “주장비”는 단일 제조사로 납품하며, 중고품은 불허한다.